DXH LIS支持手册V1.2

一、如何编写散点图？

二、如何编写直方图？

三、DXH流水线，如何分辨哪台仪器传输过来的样本结果和质控结果？

四、如何编写DXH双向通讯语句？

五、双向通讯的仪器设置

六、如何将仪器的提示信息解析出来？

一、DXH散点图的解析，如何编写散点图：

1.定义70种不同的颜色点，它就是数据点的颜色。分别如下：

| 数据点的70种不同颜色 | 编号（十六进制） |
| --- | --- |
| 00000000000000000000000000000000 | 00 |
| 00000000000000000001000000000000 | 01 |
| 00000000000D01000001000000000000 | 02 |
| 0000000000010000010D010000010000 | 03 |
| 000000000D0100000101010000010D00 | 04 |
| 0001000000010D00010101000D010100 | 05 |
| 0001000002010D00010101010D010100 | 06 |
| 0101010001010101010D010101010100 | 07 |
| 0101010001010101010D010101010101 | 08 |
| 00010101010101010101010101010101 | 09 |
| 00000000000000000000000000000000 | 0A |
| 00000000000000000003000000000000 | 0B |
| 00000000000304000004000000000000 | 0C |
| 00000000000300000304030000040000 | 0D |
| 00000000030300000304030000030400 | 0E |
| 00030000000304000304030003030300 | 0F |
| 00030000030304000304030303030300 | 10 |
| 03030300030303030304030303030400 | 11 |
| 03030300040303030303030303030304 | 12 |
| 03030303030303030303030303030303 | 13 |
| 00000000000000000000000000000000 | 14 |
| 00000000000000000005000000000000 | 15 |
| 00000000000405000005000000000000 | 16 |
| 00000000000500000506040000040000 | 17 |
| 00000000040500000506050000050400 | 18 |
| 00050000000504000506050004050500 | 19 |
| 00050000040505000506050505050400 | 1A |
| 06050500050605050605060505050500 | 1B |
| 06050600060506050506050606050605 | 1C |
| 06060606060606060606060606060606 | 1D |
| 00000000000000000000000000000000 | 1E |
| 00000000000000000007000000000000 | 1F |
| 00000000000708000007000000000000 | 20 |
| 00000000000700000708070000070000 | 21 |
| 00000000070800000807080000080700 | 22 |
| 00080000000807000807080008070800 | 23 |
| 00080000080807000807080808080700 | 24 |
| 08080900080807080809080808080800 | 25 |
| 08080800080808080808080808080808 | 26 |
| 08080808080808080808080808080808 | 27 |
| 00000000000000000000000000000000 | 28 |
| 0000000000000000000A000000000000 | 29 |
| 0000000000070A00000A000000000000 | 2A |
| 00000000000A00000A070A00000A0000 | 2B |
| 000000000D0A00000A070A00000A0D00 | 2C |
| 000A0000000A0700070A0A000A0A0A00 | 2D |
| 000A00000A0A0A000A0A0A0A0A0A0A00 | 2E |
| 0A0B0A000B0A0B0A0A0B0A0B0B0A0B00 | 2F |
| 0A0B0A000B0A0B0A0A0B0A0B0B0A0B0A | 30 |
| 0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B | 31 |
| 00000000000000000000000000000000 | 32 |
| 00000000000000000003000000000000 | 33 |
| 0000000000030C00000D000000000000 | 34 |
| 00000000000300000D0C0C00000D0000 | 35 |
| 00000000030C00000D030D00000D0C00 | 36 |
| 000C0000000C03000D030D000D0E0C00 | 37 |
| 000D00000C030C000D030D0D0C0D0C00 | 38 |
| 0D0C0D000C030D0D0D03030C0C0D0C00 | 39 |
| 0C0D0D000D03030C03030C0D0D0C0D03 | 3A |
| 0C03030C030C0D0D0C0D030C030C0C03 | 3B |
| 00000000000000000000000000000000 | 3C |
| 0000000000000000000F000000000000 | 3D |
| 00000000000F0F00000F000000000000 | 3E |
| 00000000000F00000F0F0F00000F0000 | 3F |
| 000000000F0F00000F0F0F00000F0F00 | 40 |
| 000F0000000F0F000F0F0F000F0F0F00 | 41 |
| 000F00000F0F0F000F0F0F0F0F0F0F00 | 42 |
| 0F0F0F000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F00 | 43 |
| 0F0F0F000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F | 44 |
| 0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F | 45 |

以编号07为例，它的数据是0101,0100,0101,0101,010D,0101,0101,0100，将这些数据按照下面的方法，放在4*4的小方格中：从上往下，再从左往右。

| 01 | 01 | 01 | 01 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 0D | 01 |
| 01 | 01 | 01 | 01 |
| 00 | 01 | 01 | 00 |

这4*4方格中的00，01或0D，是从Windows操作系统中调用颜色的。以下是DXH从Windows取得的16种颜色。详细的Windows色阶定义，请见附件。

| 00 | 000000 | black | 黑色 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | FFFFFF | white | 白色 |  |  |
| 02 | 606060 |  | 黑色 |  |  |
| 03 | FF0000 | red | 红色 |  |  |
| 04 | FFFF00 | yellow | 黄色 |  |  |
| 05 | FF00FF | magenta | 洋红 |  |  |
| 06 | 800080 |  | 紫色 |  |  |
| 07 | 00FFFF | cyan | 蓝绿 |  |  |
| 08 | 00FF00 | green | 绿色. |  |  |
| 09 | 008000 |  | 深绿 |  |  |
| 0A | 0000FF | blue | 蓝 色 |  |  |
| 0B | 000080 | navyblue | 海蓝 |  |  |
| 0C | 800000 |  | 褐色. |  |  |
| 0D | 808080 |  | 黑色 |  |  |
| 0E | C0C0C0 |  | 黑色 |  |  |
| 0F | FFA500 | orange | 橙色 |  |  |

所以编号07代表的颜色如下所示：

同理，编号0D为

| 00 | 00 | 03 | 00 |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | 03 | 04 | 04 |
| 00 | 00 | 03 | 00 |
| 00 | 00 | 00 | 00 |

它代表的颜色为：

编号24为：

| 00 | 00 | 08 | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | 08 | 07 | 08 |
| 00 | 07 | 08 | 07 |
| 00 | 00 | 08 | 00 |

它代表的颜色为：

编号26为：

| 08 | 08 | 08 | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | 08 | 08 | 08 |
| 08 | 08 | 08 | 08 |
| 00 | 08 | 08 | 08 |

它代表的颜色为：

编号27为：

| 08 | 08 | 08 | 08 |
| --- | --- | --- | --- |
| 08 | 08 | 08 | 08 |
| 08 | 08 | 08 | 08 |
| 08 | 08 | 08 | 08 |

它代表的颜色为：

第一步就是按照以上方法，定义这70中不同的颜色点。

2. LIS接收到的WBC散点数据是8192个十六进制数字，以两个数字为一个点，一共4096个数据点。是M代码后面的字符，也就是以下数据中红色部分。我们可以直接从最后一位数字开始，往前取8192个数字。

<STX>0M|4|!!!5PD1|A314010102400040000010460404000000FFFFFF606060FF0000FFFF00FF00FF80008000FFFF00FF000080000000FF000080800000808080C0C0C0FFA500000000000000000000000000000000000000000000000000000100000000000000000000000D010000010000000000000000000000010000010D010000010000000000000D0100000101010000010D000001000000010D00010101000D0101000001000002010D00010101010D0101000101010001010101010D0101010101000101010001010101010D01010101010100010101010101010101010101010101000000000000000000000000000000000000000000000000000300000000000000000000000304000004000000000000000000000003000003040300000400000000000003030000030403000003040000030000000304000304030003030300000300000303040003040303030303000303030003030303030403030303040003030300040303030303030303030304030303030303030303030303030303030000000000000000000000000000000000000000000000000005000000000000000000000004050000050000000000000000000000050000050604000004000000000000040500000506050000050400000500000005040005060500040505000005000004050500050605050505040006050500050605050605060505050500060506000605060505060506060506050606060606060606060606060606060600000000000000000000000000000000000000000000000000070000000000000000000000070800000700000000000000000000000700000708070000070000000000000708000008070800000807000008000000080700080708000807080000080000080807000807080808080700080809000808070808090808080808000808080008080808080808080808080808080808080808080808080808080808000000000000000000000000000000000000000000000000000A0000000000000000000000070A00000A00000000000000000000000A00000A070A00000A0000000000000D0A00000A070A00000A0D00000A0000000A0700070A0A000A0A0A00000A00000A0A0A000A0A0A0A0A0A0A000A0B0A000B0A0B0A0A0B0A0B0B0A0B000A0B0A000B0A0B0A0A0B0A0B0B0A0B0A0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B0B00000000000000000000000000000000000000000000000000030000000000000000000000030C00000D00000000000000000000000300000D0C0C00000D000000000000030C00000D030D00000D0C00000C0000000C03000D030D000D0E0C00000D00000C030C000D030D0D0C0D0C000D0C0D000C030D0D0D03030C0C0D0C000C0D0D000D03030C03030C0D0D0C0D030C03030C030C0D0D0C0D030C030C0C03000000000000000000000000000000000000000000000000000F00000000000000000000000F0F00000F00000000000000000000000F00000F0F0F00000F0000000000000F0F00000F0F0F00000F0F00000F0000000F0F000F0F0F000F0F0F00000F00000F0F0F000F0F0F0F0F0F0F000F0F0F000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F000F0F0F000F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F0F000800000000000000000000000000000000001F0000001F1F201F20000022001516171700151616001515000017000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F00000000001F1F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F001F1F1F0000000000001F000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F1F00001F000000001615000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F202000000000150000000015000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000220000000000001500001500000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021001F1F1F00000000000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002000201F20000015000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F000000001F0000001F20211F1F0000000015000015000000000000000B00000000000B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000202000001520001F00000000001500151600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F0000000000001F1F00000000211F1F00000000001500001615000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F0000000000000000001F001F20211F21201F00001500160017151815150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F21001F201F1F200000000018161619000000000000000000000B000B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002023211F21201F1F000015171917191A000000000000000000000000000B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F00201F23232321200000001815001918191915150000150000000000000B000B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002122212024211F0020200016161B1B1B1A1619170015000000000000000C0D000C0C00000000000000000000000000000000000000000000001F0000000000202020222223242420200015171A1B1A1B1B1B1B1900000000000000000C000C0E000B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000022202122232122232220001615181A1A1C1B1B191A0000000000000000000C0B0F00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F00202222232423252420200017171A1B1B1C1C1C1A19150000000000000B0B0B0C00000000000000000000000000000000000000000000000000001F00000000001F2122242424232120201615171A1B1C1C1C1B1B1B150000000000000C000B0B0B0D0D000B00000000000000000000000000000000000000000000000000001F001F2125242423211F201F15171B1B1C1C1C1C1C1A17000000000B0B000B000B0F0F0D000B000000000000000000000000000000000000000000001F001F0000002122232424232222001F181B1A1B1C1C1C1C1C1B0016000000000B0D0B0F0B0F0F0C0E0000000000000000000000000000000000000000001F001500001F1520202323232322211F20151A1B1B1C1C1C1C1C1C1B19000000000000000D0B0F0F0C0F0B000B0000000000000000000000000000000000000000200000151F201F2321212023222220201F1A191C1C1C1C1C1C1C1B181600150000000B0D0E0F0D0E0F0D00000000000000000000000000000000000000001F0000001F00201F0021202121232121001F181A1B1C1C1D1D1C1C1C1B1A150000000B0B0D0B0F0E110F100B0B000000000000000000000000000000000000001F00001F000000151F1F202222211F21151519191B1C1C1D1C1C1C1B1B17170000000C000B0F0D0F100F0F0B000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F001F1F1F201F2020001615191B1B1C1C1C1D1C1C1C1B161716150B0C0B0D0E0F0F110D0E000B00000000000000000000000000000000000000000015001F00001F2920201F202100002916191B1C1C1C1C1C1C1C1C1A1816150B000B000C0C0B0B100F0F0E0D0000000000000000000000000000000000000000000000001F0029000000151F201F151517161A1B1C1C1C1C1C1C1B1B160000000000000B0D0E0F0C0E00000C000000000000000000000000000000000000000000000000002900000020002920201F0000181A1B1C1C1C1C1C1C1B1A150000000000000B0B0B0D0B0D0C0D0000000000000000000000000000000000000000000000002929291F290000010200151516191A1B1B1C1C1C1C1B1B1B001500000B0000000B0C0C0C0E000B0000000000000000000000000000000000000000000000000000002901010029021F2915000016181A1B1B1B1B1C1B1B1A1916000000000B000C0C000B0B0C0B0000000000000000000000000000000000000000000000000000002900001F1F000029012916151617171A1B1B1B171A16160015000B000B000B0B000B000B000000000000000000000000000000000000000000000000002A292A00002D001F290300002A00001516161A191A1A1819161700000000000000000B000000000B000000000000000000000000000000000000000029002900002A2B2B2B011F2A012C001F0029150017000016151717190015150000000000000000000000000000000B00000000000000000000002900000000000000292929002C2B2C020102012A2A010200000000150018001A16000015000000000000000000000B000000000000000000000000000000000000000000000029290000292A2C2A022D012D2E2C2B022903000016001615001515150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029002929002A292A2D2E2E2E012E2E01012A2D290002000015150000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002900290000292A2B2B2E2E2E2F2F2F2F0103032B01290000001515000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290029002A0000290029292B2A2D2E012F01012F022E2F2C2B2B0029000000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000292A00292A292B2B2C2E2E2F2F2F2F022F2F2F2E2E2B2A29290000290000000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029002900002C292E2B2E2F012F2F302F01012F2F2D012B000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002929000029002B292D2E2A2F2F2F2F2F2F2F2F012E2C2D2A2A0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292A00002900292B292D2D2E2F2D2F2E2F2F2F2F2F2F2E2D29000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002929292A00002B2B2A2A2D2F2E2F2F2F2F2F2F2F2D2D2B0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002A0029292929002D2E2D2B2E2F2E2F2F2E2B2D2E2C292B0000290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292A292A2A2F2C2B2E2C2C2F2E2F2E2A2B2B2A2A000000001500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290029000000000000292C2B2D2D2D2D2D2D2B2C2D2C292A2900290000290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002900002900002B002C002B2A29002A2C292C2900292900000000000000000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000002900002900000029002900290000292929292A292A292A002900000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033002900000029000000000000000029000000290029292900000000000000000000000000330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290000000000000000000000000000000000000033000000000000331500000000000000000000000000000000000015003300000000000000000000330000003300290000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000003315000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000340000000000000000000000000000000000002900000000000000000000000000000000330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033000000000000003300000000003300000000000000000000000000000000000000003333000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|||||F||||20200428085218|BC47204<CR><ETX>D6<CR><LF>

3.将这4096个数据点的颜色按照下面的方法，放到64*64的方格中。第一个数据点放在左上角第一个位置，往右依次放到第64个位置后，再放接下来一行，继续放数据，直到所有的数据放满64*64格。最终呈现如下的散点图。

4.补充信息：LIS接收到的散点图数据分两种，一种是带颜色定义的数据，它只有在仪器刚做完“每日检查”后才会发送，就是第二步中的数据。另一种是不带颜色定义的数据，为了节省传输的字符，后续所有的数据都是不带颜色定义的。如下面的例子。这也是在第二条中建议从后往前取8192个数据的原因。

<STX>6M|4|!!!5PD1|0E100101004000400000080000000000000000002122212324242424252525242524252322222020202021151F161500001500001F0000001F000000000015000000000000000000000000000000000000000000001F00211F1F1F002000001F00001F1F00001F001F00000000000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F001F00000020001F001F1F001F00200020000000000000001F151F151500000000000000000000001500000000000000000000000000000000000000002020001F1F21201F1F20202120201F001F1F0000001F0000001F150000151500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F2000000000000020201F00001F001F001F001F00000015000017000000000000001515000000000015000000000000000000000000000000000000000020002223002100211F1F2000201F001F1F001F0000000000001F150000161500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F0000210020001F00002000202320201F0000000000000000001600151615150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F2200201F1F001F00001F1F00000000000000001F1F00000000151F16000015151500000000151500000000000000000000000000000000000000000020201F001F1F1F001F1F200000000000001F1F00001F171517151F15181700180000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F00001F00001F001F21001F0000001F001F00001F001F00150017180016160016160000150000000000150000000000000000000000000000000000000000001F0000001F1F201F00001F00001F0000201F1F001F00001F00161915161815161617171500151F0000150000000000000B000000000000000000000000000000001F0021001F00001F00002200001F001F211F1F201F0015001F16161616001815151516001615000000000000000000000000000000000000000000000000001F21001F1F20201F201F00001F0000001F001F0000001F1F1518171615191616161616001516151F000015160000000000000000000000000000000000000000001F001F001F001F0000201F00001F00000000002000001817171F181A19191A191900180015001500000000000000000000000000000000000000000000001500001F001F150000211F1F1F0000001F000000201F202016161718171F1919191716191600150015000000000000000000000000000000000000000000000000001F00210000000020001F200000200000001F0000001F1F151F17001B171A1A191F19171F1500151515000015000000000000000000000000000000000000001F000000201F1F1F001F0020201F1F001F001F1F1F20151815191A1A1A1A1A18171717161716161600151500001500000000000000000000000000000000150000001F00001F2100001F001F0000001F00001F00201515181819191A1B191B1A1B161A1A17161515160015001515000B0000000000000000000000000000000000000015001F001F0000001F1F001F0000001F001515161A1F1619191A1A1B1B1B1B1A19181617161700000015000000000000000000000000000000000000001F001F0000000000001F1F152116001F001F0000001517151F201B1A1A1B1B1B1B1B1A1A1A171600001500000000000C00000B0000000000000000000000000000001F1F1F001F200000001F001F1F000000001F1F00191F18191F1A1B1A1B1A1B1B1A1B19161515151615150000000000000000000000000000000000001F0000000000001F1F001F001F0000001F0000001F0015201516191B1B1B1F1A1B1B1B1B1A1B1A171A1818171F000000150B0B000B0B00000000000000000000001F210000000000001F000000001F00000000151F001515191A1F1B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1A181A18181615001500000000000B0000000000000000000000000000000000000000001F1F1F000000001F0000151F1F00151F201A1B1B1B1F1B1B1B1B1B1F1B191A1A15181615151716160B0000000B00000000000000000000001F001500000000000000000000000000151F1F1F0015161F191F1F1B1B1B1B1B1B1B1A1B1A1A191A171515150015150B000C0B0C000B0000000000000000001F000000001F00001F001F0000001F150000001F001F1F16171A1A1A1B1B1B1B1B1B1B1B191A1A191A1919191517150B000B0B000B000C0000000000000000000000000000290000002A000000000000000000000000161715191A1B1B1B1B1A1B1B1B1B1B1B1A1A191819161516170D0C000B0B000B000B00000000000000002900000000000000001500290029000000000000001629181919191B1A1B1B1A1B1B1B1B1B18191A1B181918150000000C0B0D00000B0B000B0000000000000029291500291600000000000000001500000000152915161717191A1B1B011B191B1B1B1A191B1A18191916160000150C0B0B0B0B0C0D0D000000000000000000000029001500000000002A2900002900291615000015181917181A1B1B021B1B1A1B1B1A1B1619181A1916161600000D0B0B0C0D00000C0C000C0000000000000000000000292900000029290000000017000029161529181918181A1B1A1B1A1B1A1A1818181919171615001715000C000D000E0B0C0B0D0C0B00000B000000000000000000290000290015292A002B29002900152A15191518171A181A1A191A1B1B19191A1817161615151500160B000C0E0B000D0D0B0C0B000B0B000000000000000000000000292900292B2900292B15152C15151A171916191919191A1719181A1A1819160017160000001500000C0C000B0B0C000C0D0C00000000000000000015000000000000002929002D2B2A152A2B152B151818181916181819161918191918161617161515000000000B0C0B0000000D0B0D0C0B000B0000000000000000290000002A00002A00292C2C152C15292A1616181715181917171517161616171616001516150015000B0000000B000B0D000B0B0C0B00000000000000000000002A002929292A152C2C162C152B151516170017161717161516161518171615001615001600000000000C000C00000B0B0D0B0B000B000B0000002929000015002A292D2A292E2D2E15152C2B2E291515162D171516151615161515152A17151500150016160015000B0B0B000B0B0C0C0B0B000B0C0B0C0000002900002B2B2D2E2E2F2E2E2E2E2F2E2F2F2C15152D2C15152A2D152A172C001516002900151516000000160000000B00000B000B000B000C000000000000002A2B2B2B2D2E2A2E2E2F2E2F2E2F2F2F2E2F2E2E2E2D162D17152E2E2C2C1515161500001515000000000000000000000B0000000D000C000C00000C000000292A2D2C2F2C2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F2F152E2E2E2B2E152C2D2B002B152A292A29002929000000000015000000000B000B0C00000000000000000B0B002A2C2F2E2E2F303030302F302F2F302F2F2F2F2F2F152E2E2E2C2D2A2A152B162A2A292A2900000000000000000000000000000B000B0B00000000000B000B002E2E2F2F2F2F2F303030303030302F2F2F2F2F2F2F2F2C2D2B2D2D2B2D2E2B2C000029152929290000000000000000000B0B000B0B0B0B00000D0B0B000B0D2E2F2E2F30302F30302F2F2F302F152F2F2F2F2F2F2F2E152E2D152B0015152900290015290000000029000000000000000B00000B0C0B000B0B0000000B00002F2F2F2F2F2F2F302F30302F2F2F2F2F302F2E2F2E2E2F152E2D152E2A2A29150029290029001515002900000000000000000000000B000B000000000B00000B2E2F2F2E2F2F2F2E2F2F2F2E2F2E2D2D2E2D2D2E2E2E2E2D2D2A2A0029290000150000290000000000000000290000000000000000000000000000000000000C2B2D2D2E2E2D2E2E2F2D2D2E2F2C2E2B2E2A002C2D152C2B2A29292A1629000015002A15000000000000000000000000000000000000000000000B000000000B2B292A2B2B292A292D2C2B2A2B2A2C2A29292D29150000292A0029002A00002900000000000000000000000000001515000000000B000D0B000000000000000B2A2A002A2C002B0000002929292A00292A000029002A0000000000001529292900000000000000001529001500001500000B000C00000000000000000000000C002900002A0029002900292A0029290000002A292900000000000000290000000000000000160000000015001500000000000000000000000000000000000000000000290000000029002B000000000000002900000000290029330000000029000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C2900000000000000002A29002929000000000000002900000033002900330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000C000000330000000029000000000033000029340000000000330000290000290033000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003300000000293300000000000000000000330000000000000000000000330000000000000000000000000000000000000B0033003300000000000000340033003300003300000033003333003300330000333300000000330000000000000000003300000000000000000000000000000000000000000000000000003433000033000000330033330033003333333300003333000000333300000000333400000000000000000033003300000000000000000000000000003300000034330033000033000034000033003333333333333334330000000033000000003300330000000000000000000000330000000000000000000000000000000000353300000033330000000034000000000033000000330033000034330000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000000000000003400000000003300000000000000000000000000000000000000000000330033330000003300000000000000000000000000330000000000000000000000000035330000000000000000000000000000330000000000000000000000000000000000000000000000000000330000000000003333000000000000003300000000333300000000000000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000000033003300000000000000000000003300003400000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|||||R||||20240411150050|BG50697<CR><ETX>47<CR><LF>

二、DXH直方图的解析，如何编写直方图：

1.LIS接收到的WBC直方图数据是512个十六进制数字，以两个数字为一个数据点，一共256个数据点。是M代码后面的字符，也就是以下数据中红色部分。

<STX>3M|1|!!!WBC.Histogram.Array|020303020202020202020202020203030304040505060708090A0B0C0E101215181C2024282C3034393D42464B4F5255585A5B5C5D5D5D5C5B5956524E4945403C37332F2C292624211F1D1B1917151312100F0E0D0C0B0B0A0A0A0A0A09090908080808080707070707070707070707070707070707080808080808080808070707070706060605050504040403030302020202020202020202020303030303020202020202020202020101010101020202020202020303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030202020202020202020202020202030303030303030303030304040404040404040404040404040404040404|||||F||||20240411150050|BG50697<CR><ETX>98<CR><LF>

2.请先找出这256组中最大的数据点F2H（H是16进制），以它为1，其他的数据点转换为与它的比值。以第一个数字02H为例，它就是02H/F2H=2/242=0.00826，这就是第一个数据点的高度。依此类推，我们可以算出每个点的高度，一共是256个点。所以直方图的横坐标是0-255，纵坐标就是数据的大小。横坐标：纵坐标=3：1。再按照下图，标上刻度。

备注：横坐标和纵坐标的单位不一样，当我们设定纵坐标高度为3cm时，横坐标我们可以取9cm，把这256个点不同高度相应表示出来。

3. LIS接收到的RBC直方图数据是512个十六进制数字，以两个数字为一个数据点，一共256个数据点。是M代码后面的字符，也就是以下数据中红色部分。

<STX>5M|3|!!!RBC.Histogram.Array|0403020101010101010101010202030507090A0B0C0F13181E252E38434E5A667381909FAEBDCBD8E4EDF5FBFFFEFAF2E7DDD5CEC5BAAC9D9085796D6053483F37302B26221F1A1613110F0C0A0908070606050504040404040404040403030302020202020202020202020202020202020202020203030303020202020201010101010101010100000000000000010101000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|||||F||||20240411150050|BG50697<CR><ETX>8A<CR><LF>

4.画图的方法与WBC相同，最终呈现的是如下的直方图。

5. LIS接收到的PLT直方图数据是512个十六进制数字，以两个数字为一个数据点，一共256个数据点。是M代码后面的字符，也就是以下数据中红色部分。

<STX>4M|2|!!!Plt.Histogram.Array|00000000000104090C0D0E0E0F1114171D242C37435161728495A5B3BFC7CDD0D1D0CEC8C1B8AEA3978C80756B625A534C443D36302A24201C1916141311100F0D0C0B0A0909090909080807060606060606060606060607070700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000|||||F||||20240411150050|BG50697<CR><ETX>B5<CR><LF>

6. 画图的方法与WBC有一点不同，它只用其中的前面一半数据点，也就是后面一半的0都不用，所以PLT直方图上只有128个数据点，最终呈现的是如下的直方图。

三、DXH流水线，如何分辨哪台仪器传输过来的样本结果和质控结果？

1.DXH流水线有两台仪器血常规仪器，如序列号分别是BG50697(DXH1)和BG50696(DXH2)。

2.每台仪器做完样本，向LIS传输结果的时候，都带有序列号。请见下面的代码，它表示是DXH1传输过来的手动进样样本9601的结果。注意，样本号码在O字段后面，仪器序列号都在R字段的后面。

| 4/12/2024 9:07 | 客户端 | <STX>1H¦\!~¦¦¦DxH¦¦¦¦¦LIS¦¦P¦LIS2-A¦20240412090759<CR><ETX>61<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/12/2024 9:07 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 客户端 | <STX>2P¦1<CR><ETX>3F<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 客户端 | <STX>3O¦1¦9601¦99999¦!!!CD¦R¦¦¦¦¦¦¦¦¦20240410154118¦Whole blood¦¦¦¦¦!SYSTEM¦¦20240410154302¦¦¦F<CR><ETX>00<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 客户端 | <STX>4C¦1¦I¦Test names beginning with @ are research use only. Not for use in diagnostics procedures.¦G<CR><ETX>B9<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 客户端 | <STX>5M¦1¦!!!WBC.Histogram.Array¦01010202030406090D131A242F3C4A586570787D7D7A746C635950473F38312C27231F1C191715141313121212111111111010101010100F0F0F0E0E0D0D0C0C0C0B0B0A0A0A0A0B0B0C0C0D0D0D0D0D0C0C0C0C0C0C0C0D0D0D0D0D0E0E0E0E0E0E0F0F0F1010111112121313141515161718191A1C1D1E1F1F20202121212222222323242425262728292A2B2C2C2D2E2F3031313232333333333333333334343435353535353535353433323131302F2E2E2D2C2B2B2A292827262525242322211F1E1D1C1B1A1918171615141413121211100F0E0D0D0C0B0A0A090808070706060505050404040303030303030202020202010101010101010100000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>B2<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 客户端 | <STX>6M¦2¦!!!Plt.Histogram.Array¦0000000000030A15202A35404D5A67737D8790979DA1A3A3A2A09D9A96918C857E76706A6663605C58534D47413C3834322F2D2B29272523211F1E1C1A18161514131313131211100F0E0D0C0C0C0B0B0B0A0A0B0B0B0A09080800000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>00<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:07 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>7M¦3¦!!!RBC.Histogram.Array¦0505040302020202010101010101010101010202020304050607080A0D11161D242E394756677A8EA2B5C6D4E0EDF7FDFFFCF6EDE2D5C6B4A28F7E6F6153473B3129231E1A1714110F0D0C0C0C0C0D0D0E0E0E0E0E0E0E0E0E0E0D0D0C0B0A0A0A0A0A09090909080809090A0A090909080807070607070707070606050505050505050505050504040404040404040404030303030303030202020202020202020202020201010101010101010101010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>41<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>0M¦4¦!!!5PD1¦0E1001010040004000000800000000000000000000000000000000000000000000001F001500000000150015151515151700000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000000001515000000000000000000000000000000000B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000151515000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F000000001F0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F000000000000000000000000000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F0000000000000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F00290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000201F00001F000000001500000000151500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F0000001F201F0000150015151516000015000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001500001F001F000000000000000000000000151500151515150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F20201F0000001F1F00001500001515171917171700000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F00001F1F0000002100000000000015161718191A191615000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001500000000000000201F0020001F1F0000000017001A19191A19001500000000000000000000000B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002021202020000000160016171A1A1B1B1B1A1516000000000B00000B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029000021002020201F20201F001517191A1B1B1B1A1918001500000000000000000B0B0B000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000021002321201F1F1F001715181B1B1B1C1B1B181615000000000000000B0B0E00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F201F20232320201F1F001515191A1B1C1C1C1C1B1919161500000000000B0B0C0B0B0B00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F201F1F21202022201600161A171B1C1C1C1C1B1B180000000000000C0B0B0C100B000000000000000000000000000000000000000000001F1F00150000001F2100212023222221001517161A1B1C1C1C1C1C1C1A19000000000000000D0C0D0F0B0B0B00000000000000000000000000000000000000000015000020201F1F1F232324242220201F1F16181B1B1C1C1C1C1C1C1B190000000000000B0C0B0E000C0B0C000000000000000000000000000000000000000000001F00151F0000211F2324232121201F1516191A1C1C1C1C1C1C1C1B1A1700000000000E000D0C0B0C000000000000000000000000000000000000000000000000000020001F20002121212221151F001519191B1C1C1C1C1C1C1C1B1A170000000B000D000B000E00000B0B00000000000000000000000000000000000000000000001500002022212323211F000020171A1A1B1C1C1C1D1C1C1C1B1A151600000B0B0B0E0C0B0B0B00000000000000000000000000000000000000000000000000000029202023232020222020001F18161A1C1C1C1C1D1D1C1C1A1A001500000C0B0B0C0E0F0B000C00000000000000000000000000000000000000000029001500001F1F222000221F1F1F1F1F2017171B1B1C1C1C1D1C1C1C1A1815000000000B00000D00000B0000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F292120000000000000160018191B1C1C1C1D1C1C1C19161516000B00000000000B000B000B000B000000000000000000000000000000000000000000292900201F2A201F00001F15150017161A1A1C1C1C1C1C1C1B1716000000000B00000B00000B0C0B000000000000000000000000000000000000000000001F2B001F2021011F29001F01001F1600171A181B1B1C1C1C1C1B1917000000000B00000000000B00000000000000000000000000000000000000000000000000000029292A00010001001F02000017161916191B1B1B1C1C1B1A161618160000000000000000000B00000000000000000000000000000000000000000000000029290029292B2D2900001F011F04001717171A191A1A1B1A1A18170000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002929000029012A2D022C02012B010001171516171A17191919161816150000000000000000000B0000000000000000000000000000000000000000000000000000002A2A2B012A2C2D022C0101010002160015161616190018190000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292B2A2D2A2E2E2E2F02012D0102010003161715171615180016151500150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002900002900292C2D2D012F012F012F012E2D2B010100151516150015150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002900292B2B2E2F2F2F2F012F2F2F2E2E2B012A290115160016000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002929292E2E2E2F2F3001012F2F01012B2D2A2915001515000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290029002C2D2D302F30303030302F2F152D2D01292A00150000151600000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002A2900292B2D2E2F2F2F300130302F302F2F2D2E15152915160000000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290029002C2E2B2E2E2F2F0130302F2F2F2F2F2D2A29000015151600001500001500000015000000000000000000000000000000000000000000000000002929292A2A2C2A2D2D2E2F2E2F2F302F2F2F2F2E2E012B292900151617001500001516000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002A000029292E2B2E2F2F2F2F2F2F2F2F2E2E2D2D291500001515150000161500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002915292F2E2E2E2E2F2F2F2E2F2F2C292D2A00152A00000016000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000002A2A2B2E2E2B2C2E2D152B2E2C2D2B152A16150000171515000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292A00000029150029292A2D2A2A2C2D2C2C292A2D290029001500001500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290015000029000000002A2B000000292A00292B002A00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000290000000000000000000000000000292900002900000000000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000B0000000000000000000000290000000000000029000000290033000029000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000029000000000000000000002900000000000029000000000000000000000000000000000015000000000000000B000000000000000000000000000000000033000000000033290000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000340000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000343300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000330000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>FF<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>1R¦1¦!!!WBC!33256-9¦7.3¦10^9/L¦¦3.6 to 10.2¦¦¦R¦¦SYSTEM¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>6C<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>2R¦2¦!!!UWBC!6690-2¦7.3¦10^9/L¦¦¦¦¦R¦¦SYSTEM¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>13<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>3R¦3¦!!!RBC!789-8¦5.01¦10^12/L¦¦4.06 to 5.63¦¦¦R¦¦SYSTEM¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>A1<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>4R¦4¦!!!HGB!718-7¦143¦g/L¦¦125 to 163¦¦¦R¦¦SYSTEM¦¦20240410154258¦BG50697<CR><ETX>4B<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 以下代码表示是DXH1传输过来的自动动进样样本01124030700001的结果。注意，样本号码在O字段后面，仪器序列号都在R字段的后面。

| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <ENQ> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>1H¦\!~¦¦¦DxH¦¦¦¦¦LIS¦¦P¦LIS2-A¦20240411151415<CR><ETX>53<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>2P¦1<CR><ETX>3F<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>3O¦1¦01124030700001¦00181¦!!!CD¦R¦¦¦¦¦¦¦¦¦20240411150322¦Whole blood¦¦¦¦¦¦DO¦¦¦¦P<CR><ETX>95<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>4C¦1¦I¦Variant LY¦I!U<CR><ETX>4A<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>5C¦2¦I¦Left Shift¦I!U<CR><ETX>5B<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>6C¦3¦I¦NE Blast¦I!U<CR><ETX>5D<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>7C¦4¦I¦Excessive Debris: D¦I!Y<CR><ETX>80<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>0C¦5¦I¦Low Events: D¦I!Y<CR><ETX>19<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>1C¦6¦I¦NRBC Inter¦I!Y<CR><ETX>FD<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>2C¦7¦I¦呼叫送检医生¦L<CR><ETX>CB<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>3C¦8¦I¦Test names beginning with @ are research use only. Not for use in diagnostics procedures.¦G<CR><ETX>BF<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>4R¦1¦!!!WBC!33256-9¦6.5¦10^9/L¦¦3.6 to 10.2¦¦¦S¦¦¦¦20240411150520¦BG50697<CR><ETX>81<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>5R¦2¦!!!UWBC!6690-2¦6.5¦10^9/L¦¦¦¦¦S¦¦¦¦20240411150520¦BG50697<CR><ETX>28<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>6R¦3¦!!!RBC!789-8¦5.04¦10^12/L¦¦4.06 to 5.63¦¦¦S¦¦¦¦20240411150520¦BG50697<CR><ETX>B8<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.每台血常规仪器每天都要做三个水平的质控，分别是是Level1，Level2和Level3，我们以批号来区别不同水平的质控。请见下面的代码，它表示是DXH1传输过来的Level3批号为143195330的结果。注意，质控号码在O字段后面，仪器序列号都在R字段的后面。

| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <ENQ> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>1H¦\!~¦¦¦DxH¦¦¦¦¦LIS¦¦Q¦LIS2-A¦20240412090826<CR><ETX>5D<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>2P¦1<CR><ETX>3F<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>3O¦1¦143195330!Level 3!COULTER® 6C Cell!20240505¦00178¦¦¦¦¦¦¦¦Q¦¦¦¦¦¦¦¦¦SYSTEM¦!A!!Shift 1¦¦¦¦F<CR><ETX>22<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>4C¦1¦I¦Test names beginning with @ are research use only. Not for use in diagnostics procedures.¦G<CR><ETX>B9<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>5M¦1¦!!!RBC.Histogram.Array¦02020202010100000000000000000001010102020304050608090C0F1215181C21272F37414B5663707E8D9EB0BFCDD9E4EFF8FDFEFDFAF7F3ECE4DACDBCAA998B817870665C51473D36302B27221E1B1714110F0E0D0C0B0A0908070707060606060606050505050505050505050606060606060707080807070606070808080706060607070707070606050505050505050504040404030303030303030302020201010101010101010101010101010000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>C8<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>6M¦2¦!!!Plt.Histogram.Array¦0000000000000103040507080A0D1013161A1E232B35414F5D6D7D8E9EAEBAC4C9CBCAC8C4C0BBB6AEA69C91867C726A625B554E463F39332D2824201D1917141311100F0D0B0A0908070606060505040404040303030304030300000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>EA<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>7M¦3¦!!!WBC.Histogram.Array¦656D73787A79756E655A4F443B322B25211D19161412100F0E0E0E0F1010111213141516181A1D2124282B2E3133353638393B3C3C3D3D3D3D3C3B3A383634312F2D2B292726252422211F1E1C1B191716151413121110100F0F0E0E0E0D0D0D0D0D0C0C0C0C0C0B0B0A0A0909090808080807070707070606060605050505050404040404040404040404040404030303030202020202020202020201010101010101020202020202020202020202020202020202030303030303030303030303030303030303030303030303030303030303030404040404040405050505050505050505050505050606060607070707080808090909090909090909090909¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>3C<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>0M¦4¦!!!5PD1¦0E10010100400040000008000000000000000000201F2121202423222124242423252425242324251F21171F1F00151500000000001F00000000000000000B000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F001F20001F201F1F002020001F000000000000000015001600000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F201F0000201F1F1F001F0020001F0015000015160000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F1F00001F1F1F001F2020211F00001F1F001F20001F00001F15151515000015000000000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F001F0000201F1F001F1F00201F1F2020002015001F1500000015001500000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000201F0000201F1F001F000000200000201F1615001F15160000150015000015000015000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F0000211F2121211F21001F00001F201600001F00161600161617151615000015000000001500000000000000000000000000000000000000000000001F001F1F1F0000201500001F001F1F200000001F1F201F151717151F151515000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F00001F201F000000001F211F2200001F1F201F20161F1616191F171F161515150000001500150000000000000000000000000000000000000000000000001F201F201F1F2000002000001F201F201F1F201F1F001F1816181F1518170000151500150000000000000000000B0000000000000000000000000000000000000000001F15201F00001F001F0020001F0020000000151517171719151617181F00161500000000000000000000000B00000000000000000000000000000000000000001F1F00001F00201F1F0022000020001F001F1720211717191717181615161515000000150000000000000000000000000000000000000000000000000000000000201F0000211F0000001F0000201F15000015001F191917181A181A16151700000015000000000000000000000000000000000000000000000000001F000020001F00000000200000211F00001F0015212015171716181A1A15191A1519171500000015000000150000000000000000000000000000000000000000001F1F001F0000001F0000201F001F001F1F1F1F00001F191916181A1A19191A18161616151600000000150015000000000000000000000000000000000000001F001F1F1F1F201F00001F001F00151F00001F00161516181B2019191919191819191A18001F0015150015000000000B00000000000000000000000000000000000000001F0000200000001F001F001F000020001500161F171F191A1B1B191A19181A161615000000170000150000000B0000000000000000000000000000001F0000000000001F1F00001F001F0000001F001F00001F19191B1B191A191B181F1A1A151600151500000000000000000000000000000000000000000000000000000000001F001F161F001F0000001F00000000151F151A1B191B1A1B1F1B1A1A1A1A1A1916171500001516000000000000000B0000000000000000000000000021000000200000000000000000001F000000001516191A1B1A1B1B1B1B1B1B1B1A1A19191915151500001500000000000000000000000000000000000000000000001F2000001500000015151F1F00000000000019191A1B1A1B1B1A1B1A1B1B1A1A19181717191600160015000000000000000000000000000000000000000000001F20000000001F1F000015150000001F1F1615151A1A1B1B1B1B1F1A1A1B1B1B1A1A171815161600000B00000000000C000000000000000000000000000000000000001500150000200000001F0015001F1F1F1F18201B1B1B1B1B1B1A1B1B1A1A1A1A19001715000C0B000D000B0000000000000000000000000000000000001F00001F00000000000000000000000015151F1F1A1F1F1F1B1B1B1A1B1B1B1A1A181717191618000B0B0B000B0000000000000000000000000000000000000000001500000000000000001F00000015001619191F1A1B1F1B1B1B1B1B1B1B1A1A1A1919161617000C0B0F0D000B000B0B000000000000000000000000001F0000000020150015001F0000150000001F171F1819191B1B1B1B1B1B1B1B1B1B1A1A191B15181715170B0D0B00000C0B000C00000000000000000000000000001500000000150000150000000000000000151919181B1B1B1B1B1B1B1B1B1A1A1B1B1A19191517000D0B000B0E0D000C000B00000C000000000000000000002900000000000015000016000015151500150029191A161A1B1A1B1B1B1B1B1B1A1A191918181516170D0D0D0C000C000D0C0C0000000000000000000000290000000015000000000000150000002929150019161819181B1B1B1A011B1A1A181A1A19181A171617160B000F0D0B0B000E0B0C0B0B0B0B000000000000000000000015001500000000000000000015001515161A151A1A19191B1B1A1B1A161A1A19191916161515000D0B000F0B0C0E0D0C0C0B0B00000C0000000000000000000000000000002900000000000015001515291918151A1A1B191A1A181A1A181A16171900151915160B0D0E0C0C0F0D0F0D0C0E0B0B000000000000000000000000000000000000002A29000029292A15151516171A1919191A181916191A1919151917151816150B0C0B0C0C0E0F0E0C0B0C0C000C000B0000000000000000000000002900000000292A29001729292A15162A1916151A171919191517191816001600151615150B000C0D0C100D000F0D0D0D0D0B000000000000000000001529000000002900152900002900002A0000171717171716161918181816181618151717151515150B0B0C0E0B0C0F0B0B0F0F0D0C0B000B00000B0000000000000029000029292B2929002A290000152D1515162A181819191817160015171619001716161500000C00000B0E0D000E0B0F0B0D0C0B00000C0000000029000029000029002929152929292B002915292A2929151529001616181717291A171517151515000015150B000D0B0B100E0C0E0E0D0F0C0D0C000B0C0B000000002929292A292A2B152A2E2D2B2A152E2C151529152A1615162915001618290000160015151500160015000B000B0B0B000E0E0C0C0B000E0B00000C0B00000000002A2C2A2A2A292C292C2B2B2D2B2C2A2D2D152A291617152B2B00161500150015290000000000150000000B0C000C0B100B0E0C0B0B0D0B00000000000029002A2C292D2D2D2C2D2D2E2E2E2C2D2E2E2C152B2A2B29152A00162915151600000000000015001500150B000B000B0D0B0E0C0F0E0B0F0D0B0D0B0C0E0000152A2C2A2E2B2C2E2E2E2C2F2E2D2E2D2E152C2D2E2B2C2A292929292900292C000000000000000000290000000B00000000000C0C0B0B0F0D0B0B00000029292D2B2E2D2E2F2E2F2F2F2F2F2F2F2E2E2D2E2D2E2B2B2A15292B1500292900002929150000000000000B000000000C00000D000B0F0C0E0B0C0B0D0B0B0B2A2B2E2C2D2E2F2F2F2F2E2F2F2E2F2F2E2E2E2E2E2C2C2A292A2B342A292C29002A29002900000000000000000B000C00000C0C0B0B000B00000B0B0C00000D2A2A2B2E2F2E2F2F2F2F2F2F2E2F2E2F2F2E2A002E2D2B152C2933332A290000290029003315000000000000000B000B000B000C0C0B0B0C000B000B000000002C2D2E2D2C2E2F2E2E2E2E2F2E2E2D2D2E2D2D2B2D292C2B2A002B292A3434292A292934000033330000000B000000003300000C000033000000000000000B0C2E2D2C2D2F2E2E2E2D2C2F2C2C2D2C2B2C2D2D2D292D2929292A29340037002933353300330000003300000000000000000000000000330000000000333300002B292D2B2C2D2E2B2A2A2A2B2A2B2B2C2D2C2C2A35293329292A36342A34333534363333330034000000000000000000000000000000000000000000000033002A2A292C2C2B2D2A2900292A0029002A2933292A0029293533292A3437343534353435333334333400000000000000000000000000000000000000000000000000002929000000002900002929002900333300350033343429353429373435343735343533330033000000000000000000000000000000330033330000000000000000002A290000000000003329342900003533002A350033293634343437353334333333330000000000000000003300000000000000000000003300000000290000002900000000290033293334003500332929363734333435003637333800370033340000000000000000000000000000003300000000000000003300003300003300000000330033340034343429340034293334363434333534373436343334330035003533000000000000000000000000000000000000000000000000003300000034000000330033330033333300353300333535333400003433003300333429333300000000000000000000000000000000000000000000000033000000003500333333333300330034343600343300333300333333340000003300003300003300000000000000000000000000000000003300000000000000003500000033340000000033003335000000003300003433000033000000330000000033000000000000000000000000000000000000003300000000000000000035333400333333333433333534343333350034000000003333340033000000000029000000000000000000000033000000000000000000000000000000000033000033333433330034330000003300330033000033000000000000000000000000000000000000003300000000000000000000000000330000000000000000003333000000003334003433003300333333000000000000000000003300003300000000330035333334003300003400000000000033000000000000000000000034353433330034000000340035343334000033330000003333000033000000330000330037363838373537343534000000000000330000000000000000000000383736003500353533343435343334333333330033333433000000000000353535363836373939393939393838383535003433000000000033000000000000003900333336003636003400333300003300000034000000333333333333000035343437383838393939393839383534333400000033000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>91<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>1R¦1¦!!!WBC!33256-9¦9.1¦10^9/L¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>F5<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>2R¦2¦!!!RBC!789-8¦5.60¦10^12/L¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>F1<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 客户端 | <STX>3R¦3¦!!!HGB!718-7¦161¦g/L¦¦¦¦¦F¦¦¦¦20240411110218¦BG50697<CR><ETX>F8<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/12/2024 9:08 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.根据仪器序列号，在LIS端就可以标注出，接收的结果是哪台仪器做的。也可以根据质控批号与仪器序列号，在LIS端可以判断出哪台仪器做的哪个水平的质控。

四、如何编写DXH双向通讯语句？

1.在仪器的条码阅读器扫描到样本的条码后，会自动生成向LIS询问的客户端语句，如下是询问2404011787样本需要做什么测试组合。

| 客户端 | <ENQ> |
| --- | --- |
| 主机 | <ACK> |
| 客户端 | <STX>1H¦\!~¦(0:0-41805934#322551182, 571)¦¦DxH¦¦¦¦¦LIS¦¦P¦LIS2-A¦20240403083547<CR><ETX>F1<CR><LF> |
| 主机 | <ACK> |
| 客户端 | <STX>2Q¦1¦!2404011787¦¦ALL¦¦¦¦¦¦¦¦O<CR><ETX>DF<CR><LF> |
| 主机 | <ACK> |
| 客户端 | <STX>3L¦1¦N<CR><ETX>06<CR><LF> |
| 主机 | <ACK> |
| 客户端 | <EOT> |

2.LIS需要回复以下主机的语句：

| 主机 | <ENQ> |
| --- | --- |
| 客户端 | <ACK> |
| 主机 | <STX>1H¦\!~<CR><ETX>A8<CR><LF> |
| 客户端 | <ACK> |
| 主机 | <STX>2P¦1¦<CR><ETX>3F<CR><LF> |
| 客户端 | <ACK> |
| 主机 | <STX>3O¦1¦2404011787¦¦!!!CBC¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦Whole blood<CR><ETX>9C<CR><LF> |
| 客户端 | <ACK> |
| 主机 | <STX>4L¦1¦N<CR><ETX>07<CR><LF> |
| 客户端 | <ACK> |
| 主机 | <EOT> |

其中CBC就是LIS发送给DXH的测试组合（方案组），只能在下面表格中的预定义的方案组中选择。这个测试组合信息来自于HIS中医生开出的化验单。如果只做CBC计数，则选CBC；如果做计数和五分类，则选择CD；如果既做五分类，又做网织红，则选择CDR；如果仅做网织红，则选择RETIC。

备注：如果结果中需要有WBC，则至少要做CBC；如果结果中需要做NE%(中性粒细胞百分比)，则至少做五分类。如果结果中需要Retic，则至少做RETIC。

五、双向通讯的仪器设置

1.将“批处理“去掉。

2.将自动进样的默认设置为“无”。

3.LIS参数中选择“启用主计算机查询”。

六、如何将仪器的提示信息解析出来？

在仪器向LIS传输的语句中，C代码后面的内容就是仪器的样本结果中的提示信息，以英文传送，可以根据附录中的表格，将中文显示在LIS界面中。下面例子中的“呼叫送检医生”是实验室自己定义的提示语句。

| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <ENQ> |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>1H¦\!~¦¦¦DxH¦¦¦¦¦LIS¦¦P¦LIS2-A¦20240411151415<CR><ETX>53<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>2P¦1<CR><ETX>3F<CR><LF> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>3O¦1¦01124030700001¦00181¦!!!CD¦R¦¦¦¦¦¦¦¦¦20240411150322¦Whole blood¦¦¦¦¦¦DO¦¦¦¦P<CR><ETX>95<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>4C¦1¦I¦Variant LY¦I!U<CR><ETX>4A<CR><LF> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>5C¦2¦I¦Left Shift¦I!U<CR><ETX>5B<CR><LF> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>6C¦3¦I¦NE Blast¦I!U<CR><ETX>5D<CR><LF> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>7C¦4¦I¦Excessive Debris: D¦I!Y<CR><ETX>80<CR><LF> |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>0C¦5¦I¦Low Events: D¦I!Y<CR><ETX>19<CR><LF> |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>1C¦6¦I¦NRBC Inter¦I!Y<CR><ETX>FD<CR><LF> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>2C¦7¦I¦呼叫送检医生¦L<CR><ETX>CB<CR><LF> |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>3C¦8¦I¦Test names beginning with @ are research use only. Not for use in diagnostics procedures.¦G<CR><ETX>BF<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>4R¦1¦!!!WBC!33256-9¦6.5¦10^9/L¦¦3.6 to 10.2¦¦¦S¦¦¦¦20240411150520¦BG50697<CR><ETX>81<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>5R¦2¦!!!UWBC!6690-2¦6.5¦10^9/L¦¦¦¦¦S¦¦¦¦20240411150520¦BG50697<CR><ETX>28<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 客户端 | <STX>6R¦3¦!!!RBC!789-8¦5.04¦10^12/L¦¦4.06 to 5.63¦¦¦S¦¦¦¦20240411150520¦BG50697<CR><ETX>B8<CR><LF> |  |  |  |  |  |  |  |
| 4/11/2024 15:14 | 主机 | <ACK> |  |  |  |  |